附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010253                          申请技术审查时间：2021年 9 月 14 日

| 技术审查项目名称 | 大连金铎建筑材料有限公司预拌混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李敏 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 检测机构法定代表人声明中未填写身份证号。 - 技术负责人郭楠试验员证未见原件。 - 未上传专业技术人员高振男、谷宪涛、温志敬及刘雪雄毕业证书。 - 设备 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表中只按材料种类，未按检测参数填写，而且只填写了水泥相关参数项目。 - 主要仪器设备采用校准，但只上传了证书封面，未上传正文，且未上传校准结果确认。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |