**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2021010373 申请技术审查时间：2021年 12 月 23 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 辽宁宜居建筑材料有限公司预拌砂浆检测资质（新办） |
| 申请人 | 贺俊文 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题：   1. 人员   1、试验员王伟提供的毕业证在学信网查询不到，真实性存疑，其取得的试验员证书涉嫌伪造报考材料取得，需提交释疑材料。  二、设备  1、未见参数“砂浆含气量”所必须设备砂浆含气量测定仪。  三、其它  1、法定代表人及技术负责人基本情况表填写不完整。  2、主要仪器设备及其检定/校准一览表中，检测项目未按检测参数分类填写。  3、未见仪器设备位置图。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |